# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

Dự toán mua sắm: Mua sắm Hệ thống máy tán sỏi và phẫu thuật nội soi laser ≥150W phục vụ công tác chuyên môn khoa Ngoại Tiết niệu.

Tên gói thầu: Mua sắm Hệ thống máy tán sỏi và phẫu thuật nội soi laser ≥150W.

Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Địa điểm thực hiện dự toán mua sắm: Bệnh viện trung ương Thái Nguyên

Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện.

Quy mô của dự toán mua sắm: 9.096.000.000 đồng ( Chín tỷ không trăm chín mươi sáu triệu đồng chẵn).

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày

Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng

Thông tin khác: Không có

Yêu cầu về phạm vi cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu chi tiết theo Bảng số 5.1 như sau:

Bảng số 5.1

| STT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Mô tả về hàng hóa | Địa điểm thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống máy tán sỏi và phẫu thuật nội soi laser ≥150W. | Hệ thống | 01 | Hàng hóa mới 100%. Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Trung ương Thái nguyên, Số 479, Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên. |

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Hàng hóa dự thầu thuộc phạm vi cung cấp của nhà thầu phải đáp ứng tất cả các tiêu chí về kỹ thuật thuộc nội dung yêu cầu được quy định chi tiết tại mục này.

1.2.1 Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của thiết bị

Yêu cầu đặc tính kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ tiêu chuẩn về chế tạo, công nghệ, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa, ký mã hiệu (nếu có) trong yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết thuộc nội dung yêu cầu (tiêu chí đánh giá chi tiết) chỉ nhằm mục đích mô tả các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, ký mã hiệu, nhãn hiệu hàng hóa khác có thông số kỹ thuật tương đương cơ bản hoặc cao hơn miễn là nhà thầu có thuyết minh giải trình và chứng minh mặt hàng dự thầu có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định tại mục này. Nội dung yêu cầu về đặc tính kỹ thuật chi tiết và mức độ đáp ứng tương ứng được thể hiện như tại các Bảng số 5.2 này và được dẫn chiếu tới Bảng số 3.1  tại  Chương III, Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, như sau:

Bảng số 5.2 Yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết

| STT | Nội dung yêu cầu (Tiêu chí đánh giá chi tiết) |  | Mức độ đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đạt |  | Không đạt |
| I | Yêu cầu chung |  |  |  |  |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2026 trở về sau. |  | Có cam kết hàng hóa sản xuất từ 2026 trở lại đây |  | Không có cam kết hoặc hàng hóa sản xuất từ 2025 trở về trước |
| 2 | Chất lượng máy: Mới 100% |  | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 3 | Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 |  | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 4 | Nguồn cung cấp : 220V/50Hz |  | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 5 | Môi trường hoạt động: |  |  |  |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 28 độ C |  | ≥ 28oC |  | < 28oC |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 80% |  | ≥ 80% |  | < 80% |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH | Số lượng |  |  |  |
| 1 | Máy Laser phẫu thuật công suất ≥ 150W ( Yêu cầu xuất xứ G7 ) | 01 Máy | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 1.1 | Máy chính | : 01 máy | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 1.2 | Bàn đạp chân | 01 cái | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 1.3 | Kính bảo vệ chuyên dụng | 03 cái | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 1.4 | Dây dẫn tia Laser đường kính ≥ 272 µm | 02 cái | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 1.5 | Dây dẫn tia Laser đường kính ≥ 400 µm | 02 cái | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 1.6 | Dây dẫn tia Laser đường kính ≥ 800 µm | 02 cái | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 1.7 | Dụng cụ cắt, bóc vỏ dây dẫn | 01 bộ | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 2 | Các thiết bị phụ trợ |  |  |  |  |
| 2.1 | Máy xay mô nội soi và phụ kiện đi kèm | 01 Máy | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 2.1.1 | Máy xay mô | 01 cái | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 2.1.2 | Dụng cụ cầm tay | 01 cái | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 2.1.3 | Bàn đạp chân | 01 cái | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 2.1.4 | Lưỡi dao xay mô | 02 cái | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 2.1.5 | Các loại bình và ống silicone | 01 bộ | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 2.1.6 | Vali đựng máy xay mô | 01 cái | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 2.1.7 | Xe đẩy | 01 cái | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 2.2 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tiền liệt tuyến: ( Yêu cầu xuất xứ G7 hoặc EU ) | 01 Bộ | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 2.2.1 | Ống soi dùng cho máy xay mô (bao gồm ống soi + cầu nối kênh dụng cụ) | 01 cái | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 2.2.2 | Dụng cụ cắt đoạn trong phẫu thuật nội soi | 01 cái | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 2.2.3 | Vỏ ngoài bộ vỏ tiền liệt tuyến | 01 cái | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 2.2.4 | Vỏ trong bộ vỏ tiền liệt tuyến | 01 cái | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 2.2.5 | Nòng trong dẫn hướng cho bộ vỏ tiền liệt tuyến | 01 cái | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 2.3 | Máy bơm nước dùng cho phẫu thuật nội soi (Máy bơm nước dành cho tiết niệu): ( Yêu cầu xuất xứ G7 hoặc EU ) | 01 Bộ | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 2.3.1 | Máy bơm nước | 01 cái | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 2.3.2 | Bộ dây nước | 02 Bộ | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 2.4 | Ống soi mini dùng cho tán sỏi thận qua da (bao gồm ống soi + cầu nối kênh dụng cụ): ( Yêu cầu xuất xứ G7 hoặc EU ) | 01 cái | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 2.5 | Ống soi niệu quản (bao gồm ống soi + cầu nối kênh dụng cụ): ( Yêu cầu xuất xứ G7 hoặc EU ) | 01 cái | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 2.6 | Kìm gắp sỏi ngàm cá sấu bán cứng (Kìm, kẹp gắp nội soi): ( Yêu cầu xuất xứ G7 hoặc EU ) | 01 cái | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 2.7 | Kìm ngàm răng chuột bán cứng (Kìm gắp dị vật bán cứng ống nội soi niệu quản): ( Yêu cầu xuất xứ G7 hoặc EU ) | 01 cái | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 2.8 | Bộ tán sỏi Ống mềm | 01 Bộ | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 2.8.1 | Bộ xử lý hình ảnh tích hợp màn hình hiển thị cho hệ thống nội soi | 01 cái | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 2.8.2 | Ống soi mềm niệu quản | 01 cái | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 2.8.3 | Ống soi mềm bàng quang | 01 cái | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 2.9 | Bộ Lưu điện online ( UPS ) ≥3KVA | 01 Cái | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| III. | Cấu hình kỹ thuật |  |  |  |  |
| 1 | Máy laser phẫu thuật công suất ≥150W |  |  |  |  |
| 1.1 | Hệ thống laser: Holmium-YAG |  | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 1.2 | Bước sóng: 2100 nm |  | 2100 nm |  | > hoặc < 2100 nm |
| 1.3 | Công suất tối đa: 150W |  | 150W |  | < 150W |
| 1.4 | Năng lượng xung tối đa: ≥ 5 J |  | ≥ 5 J |  | < 5 J |
| 1.5 | Tần số phát xung: ≤ 5 Hz - ≥ 100Hz |  | ≤ 5 Hz - ≥ 100Hz |  | > 5 Hz - < 100Hz |
| 1.6 | Thời gian xung: ≤ 50 µs - ≥ 1100 µs |  | ≤ 50 µs - ≥ 1100 µs |  | >50 µs - < 1100 µs |
| 1.7 | Độ ồn: ≤ 70dBA |  | ≤ 70dB |  | >70dB |
| 1.8 | Có hệ thống giải nhiệt tuần hoàn bằng nước hoặc tốt hơn |  | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 1.9 | Bảng điều khiển |  | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 1.1.0 | Màn hình cảm ứng 12 inch, |  | 12 inch |  | < 12 inch |
| 1.11 | Màn hình hiển thị: Hiển thị công suất, năng lượng, bộ đếm năng lượng đã phát, thời gian phát tia laser… |  | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 1.12 | Có tính năng nhận diện dây dẫn laser tự động |  | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 1.13 | Thiết bị được trang bị đèn báo. |  | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 1.14 | Bàn đạp chân: ≥2 chức năng. |  | ≥2 chức năng |  | <2 chức năng |
| 1.15 | Các chế độ hoạt động của máy |  |  |  |  |
| 1.15.1 | Chế độ cài đặt độ rộng xung : ≥ 3 chế độ |  | ≥ 3 |  | < 3 |
| 1.15.2 | Chế độ điều chỉnh độ rộng xung:  cấp |  |  cấp |  | < cấp |
| 1.15.3 | Chế độ phát tia: 4 chế độ |  | 4 chế độ |  | < 4 chế độ |
| 1.15.4 | Tự động chuyển về trạng thái chờ nếu laser không được kích hoạt trong một khoảng thời gian. |  | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 1.15.5 | Các lỗi khác nhau có thể được hiển thị trên màn hình điều khiển |  | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 1.15.6 | Có âm báo khi phát tia và cho phép điều chỉnh âm lượng |  | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 1.15.7 | Có nút dừng Laser Khẩn Cấp |  | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 1.16 | Sợi quang |  |  |  |  |
| 1.16.1 | Thiết bị không sử dụng cơ chế khóa nhằm hạn chế việc sử dụng sợi dẫn laser; bảo đảm người sử dụng có thể khai thác tối đa tuổi thọ của sợi dẫn lazer |  | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 1.16.2 | Cổng kết nối dây dẫn Laser chuẩn SMA hoặc tương đương |  | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 1.16.3 | Dây dẫn tia laser tương thích từ: ≤ 200 - ≥ 1000µm. |  | ≤ 200 - ≥ 1000µm |  | > 200 - < 1000µm |
| 1.16.4 | Dây laser có thể tiệt trùng |  | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 1.17 | Các phẫu thuật ứng dụng |  |  |  |  |
| 1.17.1 | Bóc nhân/bốc hơi tuyến tiền liệt |  | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 1.17.2 | Xẻ hẹp Niệu đạo và Niệu quản; |  | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 1.17.3 | Xẻ tiền liệt tuyến qua niệu đạo |  | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 1.17.4 | Nội soi tán sỏi đường tiết niệu (niệu đạo, niệu quản, bàng quang và thận) |  | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 1.17.5 | Nội soi tán sỏi dạ dày và sỏi tuyến nước bọt |  | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 1.17.6 | Tán sỏi ống mật – đường mật |  | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 1.17.7 | Cắt và cắt bỏ khối u bàng quang, u niệu đạo và u niệu quản; |  | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 1.17.9 | Các phẫu thuật ứng dụng khác: Tai mũi họng - Tiêu hóa - Nội soi khớp - Phẫu thuật đĩa đệm. |  | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 2 | Máy xay mô nội soi và phụ kiện đi kèm |  |  |  |  |
| 2.1 | Công suất: ≥ 200W |  | ≥ 200W |  | < 200W |
| 2.2 | Áp suất: 0 - ≥ 700 mmHg |  | 0 - ≥ 700 mmHg |  | 0 - < 700 mmHg |
| 2.3 | Tần số chuyển động qua lại:  120 lần/phút |  |  120 lần/phút |  | < 120 lần/phút |
| 2.4 | Momen tải định mức:  50 mN.m |  |  50 mN.m |  | < 50 mN.m |
| 2.5 | Lưỡi dao: |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Chiều dài làm việc 360 mm |  | 360 mm |  | < 360 mm |
| 2.5.2 | Đường kính lưỡi cắt: ≥ 4,8mm |  | ≥ 4,8mm |  | < 4,8mm |
| 2.6 | Có khả năng tiệt trùng |  | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 3 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tiền liệt tuyến |  |  |  |  |
| 3.1 | Ống soi thận (Ống soi dùng cho máy xay mô) |  | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 3.1.1 | Ống soi với thị kính góc nghiêng 90°, góc quan sát 0°, đường kính ngoài ≤ 7,45mm, |  | ≤ 7,45mm |  | > 7,45mm |
| 3.1.3 | Kênh dụng cụ làm việc đường kính  4,7mm |  |  4,7mm |  | < 4,7mm |
| 3.2 | Dụng cụ cắt đoạn trong phẫu thuật nội soi |  | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 3.2.1 | Tay đóng, cỡ 24/26 Fr |  | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 3.2.2 | Kênh thăm dò 1,2mm |  | 1,2mm |  | < 1,2mm |
| 3.2.3 | Vỏ ngoài bộ vỏ tiền liệt tuyến cỡ 26 Fr, |  | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 3.2.4 | Vỏ trong bộ vỏ tiền liệt tuyến có lớp cách điện bằng ceramic ( hoặc tương đương ), có khả năng xoay, |  | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 3.2.5 | Nòng trong dẫn hướng tiêu chuẩn cỡ 24 Fr, dành cho vỏ ngoài cỡ 26Fr |  | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 4 | Máy bơm nước dùng cho phẫu thuật nội soi (Máy bơm nước dành cho tiết niệu) |  |  |  |  |
| 4.1 | Lưu lượng bơm tối đa 1000 ml/phút |  | 1000 ml/phút |  | < 1000 ml/phút |
| 4.2 | Áp lực bơm tối đa ≥ 150 mmHg |  | ≥ 150 mmHg |  | < 150 mmHg |
| 4.4 | Hệ thống báo lỗi |  | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 4.5 | Màn hình hiển thị |  | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 4.6 | Thiết kế kiểu bơm nhu động để tưới hoặc hút dịch trong quá trình can thiệp/phẫu thuật |  | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 5 | Ống soi mini dùng cho tán sỏi thận qua da (bao gồm ống soi + cầu nối kênh dụng cụ) |  |  |  |  |
| 5.1 | Đường kính ống soi: ≤ 13,5 Fr |  | ≤ 13,5 Fr |  | > 13,5 Fr |
| 5.2 | Kênh dụng cụ:  6 Fr |  |  6 Fr |  | < 6 Fr |
| 5.3 | Chiều dài:  220 mm |  |  220 mm |  | < 220 mm |
| 5.4 | Góc ống kính: 45⁰ |  | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 5.5 | Góc quan sát: ≥ 8⁰ |  | ≥ 8⁰ |  | < 8⁰ |
| 5.6 | Có khả năng tiệt trùng |  | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 6 | Ống soi niệu quản (bao gồm ống soi + cầu nối kênh dụng cụ) |  |  |  |  |
| 6.1 | Đường kính ống soi: ≥ 7,5 Fr |  | ≥ 7,5 Fr |  | < 7,5 Fr |
| 6.2 | Kênh dụng cụ làm việc:  5Fr |  |  5Fr |  | < 5Fr |
| 6.3 | Chiều dài:  425 mm |  |  425 mm |  | < 425 mm |
| 6.4 | Góc quan sát: ≥ 6⁰ |  | ≥ 6⁰ |  | < 6⁰ |
| 6.5 | Góc ống kính: 45⁰ |  | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 6.6 | Có khả năng tiệt trùng |  | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 7 | Kìm, kẹp gắp nội soi (Kìm gắp sỏi ngàm cá sấu bán cứng) |  |  |  |  |
| 7.1 | Kìm ngàm cá sấu, hoạt động kép, dạng bán cứng |  | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 7.2 | Đường kính 5Fr, dài  600mm |  |  600mm |  | < 600mm |
| 8 | Kìm gắp dị vật bán cứng (Kìm gắp sỏi răng chuột bán cứng) |  |  |  |  |
| 8.1 | Kìm răng chuột, hoạt động kép, dạng bán cứng |  | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 8.2 | Đường kính 5Fr, dài  600mm |  |  600mm |  | < 600mm |
| 9 | Bộ tán sỏi Ống mềm |  |  |  |  |
| 9.1 | Bộ xử lý hình ảnh tích hợp màn hình hiển thị cho hệ thống nội soi |  | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 9.1.1 | Loại màn hình LCD hoặc tương đương :  11,6 inch |  |  11,6 inch |  | < 11,6 inch |
| 9.1.2 | Phân giải: ≥ 1280 x 800 Pixel |  | ≥ 1280 x 800 Pixel |  | < 1280 x 800 Pixel |
| 9.1.3 | Điều chỉnh hình ảnh: Độ sắc nét và độ sáng, thông số Gamma, độ bão hòa RGB |  | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 9.1.4 | Cổng Kết nối USB: ≥ 2 cổng |  | ≥ 2 cổng |  | < 2 cổng |
| 9.1.5 | Ảnh/ video: Chụp ảnh, quay video, lưu trữ và phát lại |  | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 9.2 | Ống soi mềm niệu quản |  |  |  |  |
| 9.2.1 | Tương thích với bộ xử lý hình ảnh |  |  |  |  |
| 9.2.2 | Đường kính làm việc ngoài: ≤ 2,8 mm (8,4 Fr) |  | ≤ 2,8 mm (8,4 Fr) |  | > 2,8 mm (8,4 Fr) |
| 9.2.3 | Đường kính kênh làm việc trong: ≥1,2 mm (3,6 Fr) |  | ≥1,2 mm (3,6 Fr) |  | < 1,2 mm (3,6 Fr) |
| 9.2.4 | Uốn lên ≥ 285° Uốn xuống ≥ 285° |  | Uốn lên ≥ 285° Uốn xuống ≥ 285° |  | Uốn lên < 285° Uốn xuống <285° |
| 9.2.5 | Chiều dài làm việc:  670 mm |  |  670 mm |  | < 670 mm |
| 9.2.6 | Trường quan sát: ≥ 120° |  | ≥ 120° |  | < 120° |
| 9.3 | Ống soi mềm bàng quang |  |  |  |  |
| 9.3.1 | Chiều dài làm việc:  380 mm |  |  380 mm |  | < 380 mm |
| 9.3.2 | Đường kính kênh làm việc trong: mm ( 6Fr ) |  | mm ( 6Fr ) |  | < mm ( 6Fr ) |
| 9.3.3 | Đường kính ngoài: ≤ 4mm (12Fr) |  | ≤ 4mm (12Fr) |  | >4mm (12Fr) |
| 9.3.4 | Có chức năng hút nước |  | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 9.3.5 | Có chức năng chụp ảnh trên tay cầm |  | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 9.3.6 | Trường quan sát: ≥ 110° |  | ≥ 110° |  | < 110° |
| 9.3.7 | Có thể điều khiển đầu: Uốn lên: ≥ 210°; Uốn xuống: ≥ 210° |  | Uốn lên: ≥ 210° Uốn xuống: ≥ 210 |  | Uốn lên: < 210° Uốn xuống: < 210 |
| 10 | Bộ lưu điện ( UPS ) |  |  |  |  |
| 10.1 | Công suất : ≥ 3KVA |  | ≥ 3KVA |  | < 3KVA |
| 10.2 | Công nghệ: Online |  | Online |  | Không Online |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên |  | Có cam kết đầy đủ |  | Không cam kết hoặc nội dung cam kết không thực hiện đúng yêu cầu |
| 2 | Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO) và các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP, Nghị định 07/2023/NĐ-CP, Nghị định 04/2025/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế, tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao khi bàn giao. |  | Có cam kết |  | Không cam kết hoặc nội dung cam kết không thực hiện đúng yêu cầu |
| 3 | Bảo hành ≥ 12 tháng Kể từ ngày ký biên bản bàn giao đưa vào sử dụng. (trong trường hợp tuân thủ các quy định về bảo trì, bảo dưỡng của nhà sản xuất). |  | Có cam kết, đáp ứng đầy đủ về yêu cầu thời gian bảo hành |  | Không có cam kết hoặc không đáp ứng đầy đủ về yêu cầu thời gian bảo hành |
| 4 | Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 8 năm sau bán hàng. |  | Có cam kết đầy đủ, có biểu giá chi tiết các phụ kiện do nhà thầu tự đề xuất |  | Không có cam kết đầy đủ hoặc không có đầy đủ biểu giá chi tiết các phụ kiện do nhà thầu tự đề xuất |
| 5 | Cam kết không thay đổi giá phụ tùng thay thế trong thời hạn ít nhất là 5 năm. |  | Có cam kết |  | Không có cam kết |
| 6 | Có kế hoạch bảo trì trong thời gian bảo hành. ( Tối thiểu 3 tháng/lần ) |  | Có cam kết bảo trì, có kế hoạch kèm theo |  | Không có cam kết hoặc không kế hoạch kèm theo |
| 7 | Cam kết khi thiết bị có sự cố nhân viên kỹ thuật của nhà cung cấp phải có mặt tại nơi sử dụng trong vòng ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu để tiến hành giải quyết (không tính thứ 7 chủ nhật và ngày lễ). |  | Có cam kết |  | Không có cam kết |
| 8 | Thời gian giao hàng: 60 ngày |  | ≤ 60 ngày |  | > 60 ngày |
| 9 | Nhà thầu cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, hợp lệ và hợp pháp của toàn bộ hồ sơ dự thầu, tài liệu chứng minh năng lực, xuất xứ và chất lượng hàng hóa cung cấp |  | Có cam kết |  | Không có cam kết |

Mục 2. Bản vẽ:    Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Toàn bộ quá trình kiểm tra và thử nghiệm phải có sự chứng kiến của đại diện chủ đầu tư, chủ đầu tư có quyền yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm:

- Địa điểm: Bệnh viện Trung ương Thái nguyên,  Số 479, Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên.

- Thời gian: do các bên thỏa thuận;

- Nội dung kiểm tra:

+ Kiểm tra toàn bộ hàng hóa theo yêu cầu của hợp đồng

+ Chi phí tổ chức thực hiện: do nhà thầu chi trả.

- Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.